**双通道微量注射泵参数**

1、双通道注射泵，其注射器规格：10ml、20ml、50ml。

2、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）。

3、KVO（保持静脉开通的最低速度）：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h。

4、堵塞压力报警阈值至少4档可调，最低压力报警阈值不高于150mmHg。

5、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

6、屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息。

7、分低级、中级、高级三级报警，分别以声光提示，同时显示具体报警信息。

8、具有4种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式。

9、具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能，维持血药浓度稳定。

10、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力。

11、非触摸屏，多功能按键操作，操作便捷并保证安全。