六安市二院经皮神经电刺激治疗仪询价单   （项目编号：WLGLB-H2020021）

| 序号 | 名 称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单 价 | 总 价 | 质保及承诺 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮神经电刺激治疗仪 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 产品参数要求： （1） 输出脉冲波形：为双向不对称方波。 （2） 输出脉冲宽度:20μs～500μs，允差±20%。 （3） 输出脉冲频率：在2Hz～160Hz范围连续可调，允差±10%。 （4） 输出电流：三组电流中，每组电流的峰值Ip在1kΩ负载电阻时，均应大于100mA,小于120mA。 （5） 最大输出电压：输出端开路时，输出电压峰值应不大于500V。 （6） 连续工作时间:不少于4h。 （7） 安全分类:属Ⅰ类BF型。 （8）四组（通道）独立输出，输出四路低频脉冲电流, （9）定时时间分为六档任选:5、10、15、20、25、 30 分钟，治疗结束有报时功能。 （10）输出线电极接头为：2.5mm规格单针接头； |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本项目预算为0.84万元，请报分别报单价、总价及质保等服务，总价不能高于预算金额，否者视为无效投标。要求产品符合产品参数并附上产品图片。请于2020年06月01日15:00前将上述资料加盖公章后用档案袋密封递交或邮寄至物流管理部主任室（一号楼负一楼），联系方式：0564-3300160 陈晓亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称： 联 系 人： 电话号码： |  |  |  |  |  |  |  |  |