附件：《皖西卫生职业学院附属医院CT采购项目采购需求》

（一）项目概况

我院的六安市重大疫病救治中心即将启用，为构建安全、高效、人性化的影像检查服务体系，结合临床、科研与经济性等多维度考量，我院拟采购一台CT设备。CT可以快速地对患者进行诊断，尤其是对于急诊患者，能够迅速发现病因，为医生提供更有效的治疗方案。这在紧急情况下尤为重要，可以显著提高医院的应急救援能力‌。预算450万元

（二）采购项目预（概）算

总 预 算： 450万

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  | CT |  | 套 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

- （1）技术要求

| 序号 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 各厂商需提供先进技术机型，GE需提供Revolution Maxima（按注册证机型）机型、西门子需提供SOMATOM go.Top机型、飞利浦需提供Incisive CT Plus机型，其他厂商需提供同档次高性能机型产品。 |
| 1 | 扫描架系统 |
| 1.1 | 扫描架孔径：≥70cm且≤71cm |
| *1.2 | 扫描架倾角：≥±30°，可在操纵台遥控 |
| 1.3 | 驱动方式：皮带驱动/皮钢带驱动/电机直驱 |
| 1.4 | 滑环类型：低压滑环 |
| 1.5 | 机架冷却方式：风冷或其他方式自述 |
| 1.6 | 提供内置三维激光定位系统 |
| *1.7 | 探测器类型：各家提供对应机型最高端配置探测器技术，并说明 |
| 1.8 | 探测器Z轴物理排数：≥64排 |
| 1.9 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥38 mm |
| 1.10 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥840个/排 |
| *1.11 | 探测器物理单元总数≥54000个 |
| 1.12 | 探测器单元Z轴最小物理尺寸：≤0.625mm |
| 1.13 | 最快转速时每圈数据采样率：自述 |
| 2 | 扫描参数： |
| 2.1 | 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.35秒/360° |
| *2.2 | 最薄图像层厚≤0.625mm |
| 2.3 | 扫描采集视野：≥50cm |
| *2.4 | 定位片扫描长度：≥160cm |
| 2.5 | 定位片扫描宽度：≥50cm |
| 2.6 | 定位片计划：双定位 |
| 2.7 | 最大螺距：≥1.5 |
| *2.8 | 单次连续螺旋扫描：≥100秒 |
| 3 | 球管及高压发生器 |
| 3.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7MHu |
| *3.2 | 球管最大电流（不含等效概念）：≥560mA |
| 3.3 | 球管最小电流（不含等效概念）：≤13mA |
| 3.4 | 球管阳极散热率（不含等效概念）：≥1070kHu/min |
| 3.5 | 球管最小电压：≤80kV |
| *3.6 | 球管最大电压：≥140kV |
| 3.7 | 球管最大焦点：≤1.0mm×1.2mm |
| 3.8 | 球管最小焦点：≤0.8mm×0.8mm |
| 3.9 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥72kW |
| 3.10 | 球管电压可调档位数量≥4档 |
| 4 | 扫描床系统 |
| 4.1 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤48cm |
| 4.2 | 扫描床水平移动范围：≥170cm |
| 4.3 | 扫描床水平可扫描范围：≥160cm |
| 4.4 | 扫描床水平移动最高速度：≥175mm/s |
| 4.5 | 扫描床承重量：≥200kg |
| 4.6 | 床移动精度：≤±1mm |
| 4.7 | 提供扫描床控制脚踏开关 |
| 5 | 主控制台计算机系统 |
| 5.1 | CPU：≥4核 |
| 5.2 | 内存：≥16GB |
| 5.3 | 硬盘容量：＞920GB |
| 5.4 | 图像存储量：≥900,000幅(512矩阵不压缩图像) |
| 5.5 | 存储系统：DVD-RW |
| 5.6 | 液晶显示器：≥19英寸,分辨率≥1280×1200（操作台两块显示器） |
| 5.7 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |
| 5.8 | 自动语言提示功能：标配 |
| 5.9 | 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D：标配 |
| 6 | 图像质量 |
| 6.1 | X-Y轴空间分辨率@MTF：≥15LP/CM |
| 6.2 | 密度分辨率：≤5mm@0.3% |
| 6.3 | CT值范围：-1024HU ~ +3071HU |
| 6.4 | 标准图像重建矩阵：≥512×512 |
| 7 | 原厂独立后处理工作站 |
| 7.1 | CPU：≥4核 |
| 7.2 | 内存：≥16GB |
| 7.3 | 硬盘容量：＞920GB |
| 7.4 | 永久贮存刻录方式：DVD |
| 7.5 | 液晶显示器：≥19英寸,分辨率≥1280×1200 |
| 7.6 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |
| 8 | 临床应用软件 |
| 8.1 | 多平面重建MPR：提供 |
| 8.2 | 最大密度投影(MIP) ：提供 |
| 8.3 | 最小密度投影(MinIP) ：提供 |
| 8.4 | 曲面重建(CPR) ：提供 |
| 8.5 | 容积三维重建 (VR) ：提供 |
| 8.6 | 区域生长容积分析功能：提供 |
| 8.7 | 表面重建（SSD）：提供 |
| 8.8 | 容积漫游（VRT）：提供 |
| 8.9 | 组织裁剪：提供 |
| 8.10 | 自适应滤波条状伪影消除技术：提供 |
| 8.11 | 图像增强技术：提供 |
| 8.12 | 图像减影功能：提供 |
| 8.13 | CT电影功能：提供 |
| 8.14 | 探针提取或消除相近密度的组织结构：提供 |
| 8.15 | CT血管造影（CTA）：提供 |
| 8.16 | CT仿真内窥镜显示功能：提供 |
| 9 | 血管测量软件包：提供 |
| 9.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能：提供 |
| 9.3 | 头颈部血管追踪功能：提供 |
| 9.4 | 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能：提供 |
| 9.5 | 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织：提供 |
| 9.6 | 体部血管追踪功能：提供 |
| 9.7 | 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量：提供 |
| 10 | 体部灌注软件：提供 |
| 10.1 | 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 |
| 10.2 | 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作：提供 |
| 10.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |
| 10.4 | 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数：提供 |
| 10.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供 |
| 11 | 肺结节评估软件包:提供 |
| 11.1 | 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节：提供 |
| 11.2 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小：提供 |
| 11.3 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供 |
| 11.4 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线：提供 |
| 11.5 | 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供 |
| 11.6 | 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）：提供 |
| 11.7 | 肺结节CAD分析功能：提供 |
| 12 | 肺气肿分析软件包：提供 |
| 12.1 | 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿：提供 |
| 12.2 | 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看：提供 |
| 12.3 | 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供 |
| 12.4 | 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供 |
| 12.5 | 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供 |
| 13 | 低剂量平台 |
| 13.1 | 提供各家最新发布的高端迭代技术 |
| 13.2 | 提供80KV超低电压 超高对比度成像技术 |
| 13.3 | 提供20mA肺部扫描技术 |
| 13.4 | 提供智能mA调节技术 |
| 13.5 | 提供自动管电压推荐技术 |
| 14 | 附件 |
| 14.1 | 提供质控水模和床垫等 |
| 14.2 | 提供主计算机用不间断电源（UPS） |
| 14.3 | 提供主控台工作桌椅套件 |
| 15 | 提供高压注射器 |
| 16 | 提供：主操作台双屏显示，以便打印胶片。 |

- （2）商务要求

完成期限：合同签订后60工作日内完成安装、调试； 付款条件：验收合格后7个工作日内付合同金额的100%；免费质保期：不少于两年。