院内自行采购

询价采购文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院多通道肺功能检查工作站项目

项目编号：WL2025-H049

采购时间：2025年10月

目  录

一、谈判公告

二、供应商须知前附表

三、供应商资格

四、供应商必须提交的响应文件内容

五、评审程序及评审方式

六、供应商报价须知

七、响应文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、询价公告

皖西卫生职业学院附属医院多通道肺功能检查工作站项目

询价采购公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行询价采购，欢迎具备条件的投标供应商参加询价。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院多通道肺功能检查工作站项目

2、项目编号：WL2025-H049

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：9万元/台

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：具有有效的《医疗器械经营许可证》或对应的医疗器械经营备案凭证；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目不接受联合体谈判

三、询价文件及采购需求获取办法：

1、询价文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、询价文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、响应文件接收及截止时间：

1、响应文件应胶封装订（一正一副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、响应文件提交截止时间：2025年10月22日15:00；

3、响应文件提交或邮寄地点：六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部（三）室；收件人：陈老师，0564-3300160。

注：本项目采用不见面开标方式，非现场开标，供应商应在截止时间前将响应文件邮寄至指定地点（以签收时间为准）。

五、联系方式：

采购部门：物流管理部  0564-3300160  方科长

归口部门：医学装备部   0564-3300620   张科长

附件：多通道肺功能检查工作站项目询价采购文件

# 二、供应商须知前附表

| 供应商须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院多通道肺功能检查工作站项目 |
| 2 | 项目编号 | WL2025-H049 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 9万元/台 |
| 6 | 质保期 | 至少2年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各供应商联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 响应文件递交地点及截止时间 | 六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部（三）室； 响应文件递交截止时间：2025年10月22日15：00 |
| 11 | 响应文件要求 | 一正一副，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收投标 文件日期 | 自询价采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间止，逾期递交的响应文件或不符合规定的响应文件恕不接受。响应文件接收截止时间后供应商无需在现场。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以询价采购公告要求为准。

四、供应商必须提交的响应文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、询价采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、询价程序及评审方式

1、询价小组将遵循公平、公正的原则，对供应商提交的投标报价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果报价出现多家供应商报价相同时，询价小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、询价小组是按规定组成的三人或三人以上单数的评审小组。

3、评审时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

4、若废标条款符合第一款情形，且该次询价为重新组织询价的，经现场询价小组决定后可继续进行。

5、重新组织询价，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、供应商报价须知：

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受，即供应商有且只能报一次价格。响应文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的响应文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如供应商需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次询价产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、响应文件构成：

1、响应文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书视为无效投标。

2、供应商应提供壹份正本壹份副本响应文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、包别、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织询价。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表

附件一：采购需求

- 总预算：9万元/台；

多通道肺功能检查工作站技术参数

设备技术说明

1 硬件技术要求

1.1.肺功能测定仪符合国家有关技术规范要求和技术标准，并依法取得《中华人民共和国医疗器械注册证》；

1.2 仪器采用压差式技术原理；

1.3 仪器全面符合ATS/ERS 临床标准，获得ISO26782:2009 国际认证；

1.4 检测项目：用力肺活量（FVC），可显示流量容积曲线（F-V）和容量时间曲线（V-T）；

1.5 采用中国人群最新的预计值计算公式；

1.6 配备配套的一次性过滤耗材，双重杜绝交叉感染；

1.7 仪器自带校正技术，支持3L 定标筒定标；

1.8 自带大气压传感器，ATPS 可自动转换至BTPS；

1.9 蓝牙数据传输，仪器智能语音提示、自动判停，有效提高患者依从性；

1.10 可外连打印机进行报告打印；

1.11 仪器正常工作条件：环境温度：10℃ ～40℃，相对湿度≤ 80%；

1.12 仪器正常使用时，FVC 测量范围在（0.5 – 8）L ；

准确性：± 3％ 或 ± 0.050 L（取其大值）；

重复性：≤ 3％ 或 ≤ 0.050L（取其大值）。

1.13 仪器正常使用时PEF 测量范围：（0 – 14）L/s ；

准确性：±10%或≤0.30L/s（取其大值）；

重复性：≤5%或≤0.15L/s（取其大值）。

1.14 仪器正常使用时，FEV1 的测量范围在（0.2 – 8）L ；

准确性：± 3％ 或 ± 0.050 L（取其大值）；

重复性：≤ 3％ 或 ≤ 0.050L（取其大值）。

1.15 电源：100-240 V～50/60 Hz；

1.16 输入功率：100-240 V～0.3A；

1.17 仪器对进液的防护程度达到 IPX0 级别；

1.18 肺功能仪数量：≧6只，配置3L定标筒一只；

1.19 配置一台数据移动终端（PDA），支持外出体检，能储存图片报告800人份以上，并能将检查报告结果回传到体检系统。

2系统软件功能模块

2.1 符合我国国家有关技术规范要求和技术标准；

2.2 严格按照国家《中华人民共和国网络安全法》要求，进行患者数据脱敏隐私保护；

2.3 参数：FVC、FEV1、FEV1%、PEF、MMEF、FEF25、FEF50、FEF75、 FET、VBEex；

2.4 在医生/指导员相同的情况下，多台仪器可以同时进行操作；

2.5 实时监测检查结果，根据ATS、肺功能检查指南指导标准，对肺功能检查结果进行质控评级，检测3次以上，质控评级为A、B、C时，检测界面会显示“检测完成”；质控评级为D、E、F时，检测界面会显示“配合异常”；

2.6 简洁化操作流程，智能引导检查秩序；

2.7 语音播报提醒，辅助医生／患者尽快完成检查；

2.8 随访问卷模块：改良呼吸困难指数（mMRC）问卷调查、慢阻肺自我筛查问卷（COPD-SQ）、慢阻肺评估测试（CAT）模块；

2.9 支持患者含基础信息、家族患病史、危险因素、体征及临床诊断、急性发病史及治疗用药等模块的数字化档案；

2.10 可根据检测参数结果进行自动质控评级：A、B、C、D、E、F；

2.11.质控保障：

1）检测仪器质控：设备全面符合ATS/ERS 标准，通过ISO26782:2009 检测；重复性，准确性好，灵敏度可达到0.025L/s，精度为±0.05L 或±3%；

2）检测过程质控：一次性使用耗材，专利设计，有效杜绝交叉感染；免清洁和消毒，零点校正免日常校准，维护方便；

3）检测者依从性质控：设备操作简单，患者容易掌握使用要点；规范化测量质控评级，根据ATS 指导标准进行质控判断；

4）结果判读

质控：结合基层和居家检测临床需求，产品应结合临床指南量表对基本的肺功能结果进行初步解读；

2.12.多中心数据互联：相关量表化数据和曲线图形、质控信息等支持多中心联合筛查；

2.13 按最高级别进行数据备份，保障数据安全不丢失；

2.14.系统技术体系应具有保障稳定性和可靠性的措施，具有系统安全性的审核、验证等技术措施；

2.15  开放软件端口可支持安装对接医院体检系统及职业病网络报告系统；

2.16 全套中文操作界面；

2.17 可以查看病人历次报告及修改、审核记录并可以修改病人信息；

2.18 本地化报告，医生可根据要求更改技师意见/医生意见；

2.19 能调阅病人在不同时期的诊断报告；

2.20 软件基本功能系统具有可靠的安全策略, 全年365 天×24 小时不间断的运行。

另外需配置：

一、计算机一套，要求:

1  主控计算机知名国产品牌。

1.1 CPU类型：I5或更高。

1.2	 内存：≥16GB。

1.3	 硬盘：≥2TB。

2	 液晶显示器：

2.1	 显示器尺寸	≥21吋。

2.2	 显示器分辨率	1920 x 1080以上。

二、激光打印机一台，要求：

1.黑白最佳打印分辨率：1200dpi

2.端口：USB、以太网

3.纸张容量：250页

4.单面支持纸张尺寸：A4，A5；

5.双面打印：自动双面打印

6.双面支持纸张尺寸：A4

7.最大功率495W

8.支持有线网络打印

备注：配套的一次性细菌过滤器价格：人民币：￥：≦4.50元/只

- 附件二：

询价报价书

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 询价范围 |  |
| 询价报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 响应文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件六

## 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

附件七

其他服务承诺

供应商可自行制作格式