PAGE  

[image: image1.png]EEDERLERENEER
REHE-ARER

The Second Pecple’s Hospitel of Luan City




询价文件

（货物类）
项目名称：皖西卫生职业学院附属医院手术床、电动骨髓输液系统、LED手术无影灯采购项目
项目编号：WL2025-H053
采 购 人：皖西卫生职业学院附属医院
采购时间：2025年11月
目录

2

询价公告

4

一、供应商须知

4

（一）须知前附表

5

（二）供应商资格条件

6

（三）供应商必须提交的响应文件内容

6

（四）响应文件的编制及提交

7

（五）评审及异常情况处理

8

（六）报价响应及答疑

9

（七）澄清及变更

9

二、采购合同

10

三、采购需求

13

四、响应文件格式

14

响应文件资料清单

15

附件一 报价单

16

附件二 供应商基本信息

16

附件三 询价授权书

17

附件四 无重大违法记录声明函

18

附件五 响应情况表

19

附件六 相关服务承诺函

19

附件七 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料



皖西卫生职业学院附属医院手术床、电动骨髓输液系统、LED手术无影灯采购项目询价公告
皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行询价采购，欢迎具备条件的投标供应商参加询价。

一、项目基本情况
1、项目编号：WL2025-H053

2、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院手术床、电动骨髓输液系统、LED手术无影灯采购项目

3、项目类型：货物类

4、预算金额：9.8万元
5、本项目不接受联合体谈判

二、供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：具有有效的《医疗器械经营许可证》或对应的医疗器械经营备案凭证；

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、询价文件及采购需求获取办法：

  1、询价文件获取方式：从公告附件自行下载；

  2、询价文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、响应文件接收及截止时间：

1、响应文件应胶封装订（壹正贰副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、响应文件提交截止时间：2025年11月17日15:00；
3、响应文件提交或邮寄地点：六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部（三）室；收件人：陈老师，0564-3300160。

注：本项目采用不见面开标方式，非现场开标，供应商应在截止时间前将响应文件邮寄至指定地点（以签收时间为准）。

五、联系方式：

采购部门：物流管理部 0564-3300160  方科长

归口部门：医学装备部 0564-3300620  张科长

附件：手术床、电动骨髓输液系统、LED手术无影灯采购项目询价采购文件
一、供应商须知
（一）须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	皖西卫生职业学院附属医院手术床、电动骨髓输液系统、LED手术无影灯采购项目

	2
	项目编号
	WL2025-H053

	3
	付款方式
	成交供应商完成本项目供货、安装、调试并验收合格后一次性付清。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	4
	供货及安装期限
	合同签订后30日内完成供货、安装和调试。

	5
	免费质保期
	至少2年

	6
	勘察现场
	请各供应商联系采购单位自行勘踏。

	7
	提问与回复
	供应商如果对采购文件内容有相关疑问，向采购人以书面形式提出（联系方式见询价公告）。采购人对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询，投标人须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。

	8
	响应文件份数及要求
	1、响应文件一式叁份。其中，正本壹份、副本贰份。
2、响应文件的正本和所有副本均不得活页装订，否则作无效响应文件处理。当响应文件正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，供应商应无异议，否则作无效响应文件处理。
3、供应商应将响应文件密封递交，并在封袋上加盖供应商公章。
4、响应文件密封袋上需写明：
采购人名称：
项目名称：
供应商名称：

	9
	递交响应文件注意事项
	纸质版响应文件必须在响应截止时间前递交。

	10
	响应文件的

签署
	询价文件中明确要求加盖供应商公章、签字的，响应文件中必须加盖供应商公章、签字，否则将导致响应文件无效。

	11
	备注一
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
2、不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）
3、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商公章。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报相关监督管理部门按有关规定处理。

	12
	备注二
	特别提醒：供应商参与投标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报相关监管部门严肃查处。

	13
	中标（成交）通知书发出的形式
	(纸质  (数据电文  


（二）供应商资格条件

见本项目采购公告。
（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、询价授权书；

4、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；
5、响应情况表；
6、相关服务承诺函；
7、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。
（四）响应文件的编制及提交

一、响应文件的编制

1、除专用术语外，响应文件以及投标供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。

2、除非询价文件另有规定，供应商的响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、供应商响应文件应使用人民币填报所有报价，不接受多种货币报价。

4、投标供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

5、 响应文件应按询价文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

6、响应文件应当对询价文件有关采购需求、供货期限、质保期、技术与服务要求、响应报价要求等实质性内容做出响应。响应文件在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。

7、供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

8、响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，询价文件要求盖章、签字的应按要求盖章、签字。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书（见响应文件格式）且符合要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致以纸质正本文件为准。

二、响应文件的递交

投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前按照询价公告要求递交纸质版投标文件。未在投标截止时间前递交响应文件，其响应文件将不予接收。

（五）评审及异常情况处理

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。询价小组是按规定组成的三人或三人以上单数的评审小组。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、项目需求以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、重新组织询价，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。
(六）报价响应及答疑
1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。
2、询价文件提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。本次询价项目如有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。
3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

（七）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

二、采购合同

（具体甲乙双方自行拟定）
三、采购需求

采购预算：9.8万元，其中：
手术床：4.8万/台

电动骨髓输液系统：4万/台
LED手术无影灯：1万/台
手术床技术参数

1、电动单元需进口，输出力大，质量可靠性高。

2、手术台的手动动力源，性能要稳定。

3、手术台需选用医用级不锈钢材质，表面需经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便。

4、高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁。

5、头腿板可拆卸，便于操作，提供更加灵活的手术空间。

6、采用手控器操纵，需设有防止误操作的钥匙开关。

7、手术台底座具有固定或移动功能，移动灵活，固定可靠。

8、台面标配内置腰桥，为手术提供方便。

9、可选配内置蓄电池，保障手术台无间断工作。

10、台面可选纵向平移。

11、床面前后倾角度 前倾≥20°、后倾≥20°

12、床面左右倾角度 左倾≥20°、右倾≥20°

13、头板折转角度（手动） 上折≥45°、下折≥25°、可拆卸

14、腿板折转角度（手动） 下折≥90°、外展≥90°、可拆卸

15、背板折转角度（手动） 上折≥75°、下折≥15°

16、台面最大平移距离≥300mm

17、额定承重＞130kg

电动骨髓输液系统技术参数

主机：1台 、穿刺针6支              预算：4万元

1.工作指示灯：工作时，工作指示灯常亮。不工作时工作指示灯常闭。

2.配备可拆卸按钮保护套，防止误操作。

3.外观：不得有锋棱、毛刺、划痕等缺陷。

4.额定转速：电池满电时，1150r/min，允差不大于±10%。

5.空载噪声：≤75dB。

6.径向圆跳动：≤0.1mm。

7.轴向移动：≤0.5mm。

8.表面温度：空载运行 5min，表面温度≤50℃
9.输出扭矩：≥0.8N·m。

10.输出力矩：电动骨钻手机连接穿刺针时，输出力矩应≥0.4N·m。

11.过充保护：产品在充电完成后，自动停止充电。

12.过载保护：产品使用时穿刺针遇到较大的阻力时，产品应停止运行。

13.刹车功能：松开控制按钮，刹车时间≤1.5s；
14.夹持力：电动骨钻手机与穿刺针连接的夹持力应≥1N。

15.电池：有电量提示。一次充满电，可使用至少400次以上。

16.一次性使用骨髓穿刺针适用范围：供临床配合电动骨钻或手动使用，用于对胫骨近端及远端、肱骨近端、股骨远端建立药物输注通道。
17.灭菌：环氧乙烷灭菌，产品无菌。
18.穿刺力：≤8N。
19.磁吸力：管芯针座内带有辅助钕磁片，用铁棒或不锈钢棒接触钕磁片应当有辅助吸力。
20.导管、管心针与针座连接应牢固、正直，两者不得松动或分离。
21.穿刺针需与电动骨髓输液系统设备配套使用，可医保单独收费，提供医保编码。

配置

	序号
	配件名称
	数量

	1
	电动骨钻手机
	1

	2
	电源充电器
	1

	3
	说明书
	1

	4
	合格证
	1

	5
	保修卡
	1

	6
	一次性使用骨髓穿刺针
	6（效期≥2年）

	7
	控制按钮保护装置
	1


LED手术无影灯

1、全封闭圆盘型的灯头设计符合空气动力学的设计原理，满足了现代手术室高标准的层流要求，有利于手术室的无菌要求。

★2、灯珠使用寿命≥60000小时，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域温升小（提供灯珠6万小时使用寿命证明）

3、灯头LED灯珠数量≥64个。

4、控制面板采用人性化界面设计，可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度，实现照明的开关及对照度、色温、亮度模式的调节。

5、具备一键腔镜模式，可一键切换腔镜、正常模式，方便快捷，易操作。
6、中置消毒手柄具有调焦功能
7、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，且表面采用环保粉沫喷塑处理。

8、照度（Lux）：子灯40,000-160,000

9、色温：3000—6700K可调

10、光斑直径：160-280mm

11、显色指数：≥96


12、照明深度（mm）：≥600

13、底座采用四轮支撑，底座底面增加钢板增加配重，采用先进可刹车脚轮，从而实现移动轻巧，能够方便固定在任何位置。
14、配置清单：

灯头1
套


消毒手柄
2个

平衡臂1套


底座 1套

开关电源组合件
1套


四、响应文件格式
　　　　　　　　　项目
响
应
文
件
第  包
供应商：
年  月  日
响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	询价授权书
	

	四
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	五
	响应情况表
	

	六
	相关服务承诺函
	

	七
	询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件一  

报价单

	序号
	货物名称
	品牌型号
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	


       供应商盖章：

                日  期：   年   月   日
备注：
1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。
2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。
附件二

供应商基本信息
（营业执照等相关企业证件）
附件三

询价授权书
致：皖西卫生职业学院附属医院
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。
法定代表人签字或盖章：                      
          职    务：                        
          联系手机：                        
固定电话：                         
代理人（被授权人）签字或盖章：               
          职    务：                         
          联系手机：                          
固定电话：                          
附：法定代表人或授权委托人身份证复印件
供应商盖章：
日  期：
附件四
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商盖章：
日期：
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；
4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
供应商盖章：
日期：
附件五
响应情况表
	按询价文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	技术规格及配置
	品牌、型号、技术规格及配置、材质
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	询价文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	供货及安装期限
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应询价文件要求。
供应商盖章：
        日 期：   年  月  日
附件六
相关服务承诺函
(投标人可自行制作格式)

附件七

询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
PAGE  

